启东市教育体育局半自动体外除颤器（AED）设备采购项目市场询价公告

启东市教育体育局半自动体外除颤器（AED）设备采购项目即将实施，现就启东市教育体育局半自动体外除颤器（AED）设备采购项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 半自动体外除颤器(AED) | 台 | 13 | 详见下表 |
| AED挂箱 | 台 | 13 | 与设备配套 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 一、半自动体外除颤器（AED）设备参数要求 |
|  | **推荐品牌：卓尔、麦邦、科曼**  设备建议除颤时，除颤按钮有明显提示，在除颤完成或“不建议电击”语音提示后，有进一步手动操作的提示；除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作，避免误接触患者影响电击有效性和安全性。 |
|  | 设备适用人群：适用于成人和儿童（包括8岁以下或体重小于25公斤小儿）。 |
|  | 工作环境：-5℃-50℃ |
|  | 工作环境：湿度0-95% |
|  | 设备可承受≥1.5m跌落冲击。 |
|  | 整机重量（含电池）≤2.2kg，主机具备便携把手、具备电极片存放卡槽。 |
|  | 防尘防水级别：IP55。 |
|  | 运输温度范围：-30℃~70℃。 |
|  | 可治疗病人阻抗范围：至少满足23Ω~200Ω。 |
|  | 输出能量精度误差≤10% |
|  | 低电量报警后至少还可持30分钟工作时间或至少8次200J除颤充放电 |
|  | 采用双相波技术，最大输出能量≥200J。 |
|  | AED设备铭牌应明确标注使用期限10年。 |
|  | 电极片有效期：一次性电极片需密封包装且外包装上须明确注明有效期≥36个月。 |
|  | 一次性不可充电电池容量≥4000mAh，且出厂有效期≥5年。 |
|  | 电极片在备用状态时与主机设备预连接，节省救助时间。 |
|  | 数据传输和存储：可存储记录数据，自检记录、ECG波形记录、事件数据、现场录音记录等；支持USB导出抢救记录数据。 |
|  | 为适应普通群众使用，防止误操作，设备操作面板上按键数量≤3个。 |
|  | AED具备中/英文语言操作引导功能。 |
|  | AED具备成人/儿童模式一键切换功能。 |
|  | 首次电击没有消除室颤时，第二次、第三次电击均会自动提供更高级别能量（包括成人和儿童模式）。 |
|  | 可支持210次及以上最高能量除颤治疗 |
|  | 存储容量：AED的内部可存储自检报告＞1000条事件记录，可存储60分钟录音数据。 |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照；

三、约定事项

1.参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2022年11月 13日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市国动产业园18号楼5楼，联系人：陈燕，联系电话：18932203970。

2.报价必须满足上述技术参数的相关要求，否则视为无效报价。

3.拟定支付方式及期限：货物运送至学校指定地点，凭产品合格证或检测合格的证明文件作为付款依据，安装完毕且验收合格后付合同价的90％，余款在质保期满（质保期为1年）无质量问题后付清（不计利息）。

4.其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将不被列入“启东市教育体育局系统优选库”，同时记入黑名单；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市教育体育局

2022年11月8日

启东市教育体育局半自动体外除颤器（AED）设备项目市场询价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 报价品牌 | 单价 | 合价 |
| 半自动体外除颤器（AED） | 台 | 13 |  |  |  |  |
| AED挂箱 | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 总计（大写） |  | | | | | |

报价单位：

报价日期：